**采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 手术显微镜 | 一、机械性能  1、机架弹簧臂调节范围：≥300mm ；  2、电动微调升降范围：≥40mm ，速度：2.5mm/s（脚踏电动升降）；  3、横臂最大回转半径：不小于800mm ， 横臂伸展长度≥1100mm ；  4、物镜距离地面最低850mm ，最高1200mm ；  5、目距调节范围：44mm-80mm（国家标准是55mm-75mm）；  6、方向调节范围：水平±180º，左右±90º 。  二、电气性能  1、光斑中心最大照度：≥45000LX ；  2、照明类型：0°冷光源同轴照明；照明灯泡：8V/50W 卤钨灯（进口欧司朗灯泡）；  3、电源电压：AC220V ±1% 50HZ 。  三、光学性能  ★1、两组四通道光学系统，增加图像的分辨率、对比度和景深；  2、双人双目180°体位，同光路、同倍率、同方位；  3、主镜倍率：≥10X ；  4、目镜放大倍率：12.5X/22B ；  5、视场≥27.5mm ；  6、光斑直径：50-55mm ；  7、工作距离：≥200mm ；  8、屈光度调节范围：±6D双目。  四、适用范围  适用于手外科、整形外科、计划生育科，男科，妇科等血管吻合的显微手术。 | 1套 |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  2.供货期：接到采购人通知后10日历天内完成供货、安装及调试。  **3.投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明，其中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。** | | | |

**二、人员培训要求**

货物供货安装调试并验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务要求**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，整机质保期至少为**两年**，质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期采购人可自行组织维修，费用由中标人承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

1. **报价要求**

投标人按总价进行报价，其投标报价不得高于最高投标限价。报价内应包含货物成本、人工、包装、运输、现场落地、安装、调试、验收、培训、售后服务、税费等其他各项与之有关的所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标价后期将不作任何调整。

**六、其他要求**

1.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

2.中标人接到采购人供货通知，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。中标人所投品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

**七、付款方式**

设备到场经验收合格后支付合同价款的80%，余款待质保期结束后一次性付清。